## Slide 1
Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
TÍN HIỆU PPG
Hệ thống giám sát nhịp tim – SpO₂& CNN–LSTM trên thiết bị biên
SVTH: Trịnh Công Minh · Phạm Ngọc Bảo Lâm · Lưu Quang Tiến · Trần Hoàng Hải · Lê Văn Khải
GVHD: ThS. Huỳnh Hoàng Hà

## Slide 2
TỔNG QUAN VỀ 2 ĐỀ TÀI
So sánh tổng quan · Quang thể tích đồ (PPG)
Tiêu chí | Đề tài 1: Giám sát nhịp tim và SpO₂ | Đề tài 2: Học sâu trên thiết bị biên
Vấn đề | Thiết bị chỉ hiển thị tại chỗ, thiếu lưu trữ và cảnh báo từ xa | AI chính xác khó chạy trên vi điều khiển hạn chế bộ nhớ và năng lượng
Giải pháp | ESP32 và MAX30102, Firebase, ứng dụng React Native, cảnh báo SOS | Mô hình CNN–LSTM trên PPG thô, lượng tử hóa, TensorFlow Lite
Kết quả chính | SpO₂ 98–99%, đo khớp máy chuyên dụng, truyền dưới 1 giây | MAE 0,54 BPM, mô hình 63,5 KiB (giảm khoảng 50%), suy luận 1,663 ms
Điểm chung: cả hai đều dựa trên tín hiệu PPG để ước tính nhịp tim.

## Slide 3
Thiết bị tại chỗ còn hạn chế, cần lưu trữ và cảnh báo từ xa
Nhu cầu giám sát liên tục & phản ứng khẩn cấp
Hạn chế thiết bị cá nhân
Phần lớn máy đo SpO₂kẹp tay thương mại chỉ hiển thị tại chỗ, không lưu lại lịch sử, thiếu khả năng đồng bộ theo thời gian thực và không thể tự động cảnh báo người thân hoặc bác sĩ khi chỉ số giảm sâu.
Nguyên lý đo quang học
Cảm biến MAX30102 phát chùm LED đỏ (660 nm) và hồng ngoại (880 nm) qua mô ngón tay. Độ hấp thụ quang khác nhau giữa Oxyhemoglobin (HbO₂) và Deoxyhemoglobin (Hb) cho phép tính toán chính xác SpO₂và nhịp tim.
MỤC TIÊU
MAX30102 + ESP32
Thu nhận tín hiệu thô, lọc nhiễu, hiển thị OLED SH1106 tại chỗ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực lên Firebase.
Đảm bảo cảnh báo tức thời khi nhịp tim hoặc SpO₂vượt ngưỡng an toàn.

## Slide 4
ĐỀ TÀI 1: KIẾN TRÚC 7 KHỐI, ESP32 VỪA ĐO VỪA ĐẨY DỮ LIỆU LÊN ĐÁM MÂY
Luồng kiến trúc phần cứng · Đám mây · Ứng dụng di động
1
Thu nhận
MAX30102
Cảm biến (I2C); giao tiếp I2C tốc độ cao
→
2
Xử lý & hiển thị
ESP32 · Điều khiển
Xử lý trung tâm: lọc nhiễu, tính BPM & SpO₂
OLED SH1106
Hiển thị sóng & chỉ số tại chỗ
→
3
Wi-Fi · Firebase
health_data · 1,5 giây
BPM, SpO₂, status, timestamp
history · 15 giây
Lưu chuỗi khi có ngón tay hợp lệ
→
4
Ứng dụng di động
React Native + Expo
Giao diện theo dõi trực quan
Cảnh báo SOS
Rung, lấy GPS, soạn tin nhắn, mở trình quay số khẩn cấp
Độ trễ truyền phần cứng đến đám mây: < 1,0 giây

## Slide 5
ĐỀ TÀI 1: ĐO KHỚP MÁY CHUYÊN DỤNG, TRUYỀN DƯỚI 1 GIÂY
Đo song song với Oximeter; hai thiết bị gần tương đương.
98–99%
SpO₂
88–90
Nhịp tim xấp xỉ (BPM)
Độ trễ từ phần cứng lên Firebase dưới 1 giây.
Hạn chế: Nhạy với chuyển động và ánh sáng; phụ thuộc Wi‑Fi.
Hướng tiếp: 4G/NB‑IoT, PCB đeo tay, thêm cảm biến nhiệt độ và gia tốc, AI/TinyML.

## Slide 6
TINYML
Học sâu trên thiết bị biên
Học sâu tự trích xuất đặc trưng từ PPG thô, không cần phát hiện đỉnh hay đặc trưng thủ công.
ĐỀ TÀI 2: ĐƯA AI CHÍNH XÁC XUỐNG VI ĐIỀU KHIỂN CÓ TÀI NGUYÊN HẠN CHẾ
Thách thức: bộ nhớ, tính toán và năng lượng của thiết bị biên.
Hướng giải: giảm mẫu sớm bằng CNN, LSTM mô hình hóa chuỗi, lượng tử hóa Dynamic Range, chuyển sang TensorFlow Lite.

## Slide 7
ĐỀ TÀI 2: DỮ LIỆU TỔNG HỢP 10.000 CỬA SỔ, MÔ HÌNH 25.505 THAM SỐ
Kiến trúc pipeline CNN–LSTM từ tín hiệu 1D đến giá trị BPM
1
Đầu vào
1.000 × 1 điểm
Cửa sổ 8 giây @ 125 Hz
10.000 mẫu
8.000 sạch + 2.000 nhiễu
→
2
3 Khối Conv1D
Bộ lọc 16, 32, 64
BatchNorm + ReLU kích hoạt
Giảm chiều 8 lần
MaxPooling: 1.000 → 125 bước
→
3
2 Lớp LSTM
32 & 16 units
Học quan hệ chuỗi dài
Đầu vào 125 × 64
Đặc trưng nén từ Conv1D
→
4
Đầu ra
Dense Layer
1 nơ-ron hồi quy tuyến tính
1 giá trị BPM
Tổng cộng 25.505 tham số
Phân chia tập dữ liệu: 7.225 huấn luyện · 1.275 kiểm định · 1.500 kiểm thử

## Slide 8
0,54
BPM MAE tham chiếu
100%
Mẫu thử nghiệm có sai số nằm hoàn toàn trong ngưỡng khắt khe ±5 BPM
Các lần thử nghiệm độc lập khác đạt MAE 0,83 và 0,93 BPM.
ĐỀ TÀI 2: MAE DƯỚI 1 BPM, MỌI MẪU NẰM TRONG ±5 BPM
Đánh giá sai số tuyệt đối trung bình theo dải nhịp tim
Nhận xét: Sai số tăng dần theo tần số tim, đạt mức cao nhất 1,87 BPM ở vùng vận động mạnh (130–150 BPM) nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với dung sai y tế cho phép (±5 BPM).

## Slide 9
3,05×
Tốc độ suy luận nhanh hơn
1,66 MS
Độ trễ trung vị với bộ suy luận viết bằng C (so với 5,08 ms trên Keras)
MAE chỉ tăng 0,01 BPM sau khi lượng tử hóa (từ 0,54 lên 0,55 BPM).
ĐỀ TÀI 2: MÔ HÌNH NHỎ MỘT NỬA, SUY LUẬN NHANH HƠN 3 LẦN
Hiệu quả nén Dynamic Range Quantization
Giảm 50,4% kích thước (từ 128,2 KiB xuống còn 63,5 KiB), dễ dàng lưu trữ trong bộ nhớ Flash và nạp vào SRAM của các vi điều khiển nhúng cỡ nhỏ.

## Slide 10
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG
Đề tài 1
Đề tài 2
Nguyên mẫu IoT ổn định, đo gần với máy chuyên dụng, có lưu trữ đám mây và cảnh báo SOS.
Mô hình siêu nhẹ đạt MAE dưới 1 BPM, nhưng LSTM cần Flex delegate nên chưa chạy trên ESP32; dữ liệu mới là tổng hợp.
Hướng phát triển
Huấn luyện trên PPG thật (MAX30102, BIDMC), thay LSTM bằng GRU/TCN, lượng tử hóa INT8, rồi chạy mô hình trên thiết bị của đề tài 1.